## 21.12.2022
Testes Rápidos de Ag SARS-CoV-2 de Uso Profissional
ATENÇÃO A presente informação é apresentada de acordo com a última versão das instruções de utilização disponibilizadas ao INFARMED, I.P. respeitantes a cada teste. Os distribuidores deverão comunicar ao Infarmed através do e-mail: daps@infarmed.pt, sempre que: - exista alguma alteração à informação constante da tabela, como: nome comercial, referência ou CDM, - exista uma versão mais atualizada das instruções de utilização que altere a informação constante na tabela abaixo. Qualquer alteração supramencionada terá consequências no registos requeridos a nível de comunicação de resultados e no âmbito da Portaria 138-b/2021, de 30 de junho. Considerando as dificuldades técnicas no estabelecimento da correspondência entre os testes registados no INFARMED, I.P. e os identificados no Anexo I Lista do HSC (Health Security Committee), conforme a informação disponibilizada, qualquer inconsistência deverá ser devidamente sinalizada junto desta Autoridade. Última atualização a 21/12/2022 Testes registados até 20/12/2022 Nota: *Teste removido da Lista de TRAg do HSC a 07.07.2021. A partir de 01.09.2021 deixou de poder ser utilizado para efeitos de emissão de Certificado Digital. **Teste removido da Lista de TRAg do HSC a 10.11.2021. A partir de 05.01.2022 deixou de poder ser utilizado para efeitos de emissão de Certificado Digital. ***Teste removido da Lista de TRAg do HSC a 08.12.2021. A partir de 02.02.2022 deixou de poder ser utilizado para efeitos de emissão de Certificado Digital. ****Teste removido da Lista de TRAg do HSC a 10.06.2022. A partir de 08.07.2022 deixou de poder ser utilizado para efeitos de emissão de Certificado Digital. ***** Teste que se encontra no estado Descontinuado no InfoDM.
Nome Comercial | REFs | CDM | Fabricante | Utilizador | Tipo de Amostra | Equipamento Analisador | Tempo de Leitura (min) | Sensibilidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Especificidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Nº Total de Amostras Testadas | Permite Emissão de Certificado Digital COVID da UE (S/N) | ID na base de dados do JRC (Joint Research Center) - https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices | Categoria - Lista comum da UE dos TRAg https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-06/covid-19_rat_common-list_en.pdf Categoria A: Testes avaliados por estudos clínicos prospetivos - Recomendados para emissão de Certificado Categoria B: Testes avaliados por estudos retrospetivos in vitro
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device | 41FK10 | 24596159 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,3% n=60 | 99,4% n=181 | 241 | S | 1232 | A
Rapid Response COVID-19 | COV-19C25 | 24596116 | BTNX INC | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n = 161 | 216 | S | 1236 | B
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | 9901-NCOV-01G | 24596108 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-30 | 96,52% n= 115 | 99,68% n= 311 | 426 | S | 1604 | A
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101 | 24596078 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,27% n=183 | 99,62% n= 264 | 447 | S | 1243 | B
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101A | 24596086 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,27% n=183 | 99,62% n= 264 | 447 | S | 1243 | B
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101B | 24596094 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,27% n=183 | 99,62% n= 264 | 447 | S | 1243 | B
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101C | 73768030 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,27% n=183 | 99,62% n= 264 | 447 | S | 1243 | B
Kit ActivXpress de Teste para detenção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101NB | 73754048 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15 | 96,17% Ct < 25 n= 96 Ct 25-30 n= 84 Ct > 30 n= 3 n total=183 | 99,24% n=264 | 447 | S | 1243 | B
Covid-19 Ag Test | 1 Teste Cassette | 24596051 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | N | 10-15 | 97,5% n= 80 | 100% n= 90 | 170 | N****
Covid-19 Ag Test | 25 Teste Cassette | 24596060 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | N | 10-15 | 97,5% n= 80 | 100% n= 90 | 170 | N****
NADAL COVID-19 Ag | 243103N-20 | 24597856 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo Exsudado nasal | N | 15 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo 97,6% (Ct 20-30) n= 123 80,2% (Ct 20-37) n=187 Exsudado nasal 94,12% (Ct <30) n= 102 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo >99,9% (Ct 20-30) n=726 >99,9% (Ct 20-37)) n=726 Exsudado nasal >99,9% (Ct <30) n= 138 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo 849 (Ct 20-30) 913 (Ct 20-37) Exsudado nasal 240 (Ct <30) | S | 1162 | A
BIOCREDIT COVID-19 Ag | G61RHA20 | 24597651 | RapiGEN Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 5 | 96,0% (Europa) n=25 90,2 % (Total) n=51 | 100% (Europa) n=25 100% (Total) n=136 | n=50 (Europa) n=187 (Total) | S | 1962 | A
STANDARD Q COVID-19 Ag | 09COV30D | 63130556 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,52% n=115 | 99,68% n=311 | 426 | S | 345 | A
Dynamiker SARS CoV 2 Ag Rapid Test | DNK-1425-1 | 24610461 | Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo Exsudado nasal | N | 10-20 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 95,7% n= 115 Exsudado nasal 93,28% n= 119 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 99,1% n= 211 Exsudado nasal 99,2% n= 125 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 326 Exsudado nasal 244 | S | 2533 | B
Kit de Teste Rápido com Antígeno de SARS-CoV-2 | 6921807601037 | 62775707 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 95,06% n= 243 | 99,62% n= 265 | 508 | S | 1331 | B
Kit de Teste Rápido com Antígeno de SARS-CoV-2 | 6921807601020 | 24610453 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 95,06% n= 243 | 99,62% n= 265 | 508 | S | 1331 | B
Teste Rápido SARS-CoV-2 Ag AMP | RT2951 | 24609862 | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,3% n= 111 | 100% n= 139 | 250 | S | 1304 | B
Teste Rápido SARS-CoV-2 Ag AMP | RT2952 | 24609854 | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,3% n= 111 | 100% n= 139 | 250 | S | 1304 | B
Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette | COVID19AGVC | 30459443 | SURESCREEN DIAGNOSTICS LTD | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n=161 | 216 | N
All Test COVID-19 Antigen Rapid Test | ICOV-502 | 54322251 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15-20 | 93,8% n= 32 | 100% n= 140 | 172 | S | 1257 | A
COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | ICIC-525 | 75684918 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 96,4% n= 83 | 99,0% n= 191 | 274 | N
INFLUENZA & COVID-19 AG COMBO RAPID TEST | GCFC-525a | 24595861 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado nasal | N | 15-20 | Exsudado nasofaríngeo 98,32% n=119 Exsudado nasal 97,25% n=109 | Exsudado nasofaríngeo 99,60% n= 746 Exsudado nasal 100% n=128 | Exsudado nasofaríngeo 865 Exsudado nasal 237 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD05-01-011 | 62703234 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD05-01-012 | 62703242 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD05-01-013 | 62703250 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD05-01-01 | 62922408 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | WELL22-16AG | 62988816 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585 | N
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | W196 | 69186120 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 96,18% n= 497 | 99,72% n= 362 | 859 | S | 1437 | A
Covid-19 Antigen Rapid Test | INCP-ACO502 | 62706497 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99,0% n=102 | 145 | N
Covid-19 Antigen Rapid Test | INCP-ACO502 5 testes | 70810338 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99,0% n=102 | 145 | N
Covid-19 and Influensa A+B Antigen Combo Rapid Test | ICIC-ACO525 | 62706500 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99% n=102 | 145 | N
Teste Rápido Coronavirus Ag (N) | SARS-COV-2019 Ag (N) | 62952722 | PANTEST, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10-20 | 95,7% n=115 | 97,9% n=211 | 326 | S | 2271 | B
Teste Rápido Pesquisa Antigenio COVID-19 (zaragatoa) | GCCOV-502a | 30510562 | Healgen Scientific Limited Liability Company | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea ou zaragatoa nasal | N | 15 | Zaragatoa nasofaríngea 98,32% n=119 Zaragatoa nasal 97,25% n=109 | Zaragatoa nasofaríngea 99,60% n=746 Zaragatoa nasal 100% n=128 | Zaragatoa nasofaríngea 865 Zaragatoa nasal 237 | S | 1218 (CLINITEST) 1767 | A
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | GCCOV-502a | 30471893 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado nasal | N | 15 | Exsudado nasofaríngeo 98,32% n=119 Exsudado nasal 97,25% n=109 | Exsudado nasofaríngeo 99,60% n=746 Exsudado nasal 100% n=128 | Exsudado nasofaríngeo 865 Exsudado nasal 237 | S | 1343 | A
Besurence Antigénio da Covid-19 | 14000627 | 62702955 | Besurence GmbH | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 20 | 91.67% n= 59 | 98,37% n=246 | 305 | N
QuickProfile ™ Cassete de teste de Antigénio da COVID-19 | 71110 | 62731246 | LumiQuick Diagnostics, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,7% n=127 | 98,8% n=86 | 213 | S | 1267 | B
COVID-19 TESTE RAPIDO ANTIGENIO | 100063-20P | 62750240 | PRIMA Lab SA | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=83 Esfregaço nasal 92,9% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo >99,9% n=121 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 204 Esfregaço nasal 130 | N
NADAL COVID-19 Ag + Influenza A/B | 243203N-20 | 62754904 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,6% (Ct 20-30) n=123 80,2% (Ct 20-37) n=187 | >99,9% (Ct 20-30) n=161 >99,9% (Ct 20-37) n=161 | 284 (Ct 20-30) 348 (Ct 20-37) | N****
SGTi-flex COVID-19 Ag | CAGT025E0 | 62706705 | SUGENTECH, INC. | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo Exsudado nasal | N | 15-30 | amostra nasofaringea 95,07% n=142 amostra nasal 95,06% n=162 | amostra nasofaringea 99,38% n=160 amostra nasal 99,29% n=140 | amostra nasofaringea 302 amostra nasal 302 | S | 1114 | B
Teste Rápido SARS CoV-2 Antigénio Amostra Nasofaríngea | C61RT1037 | 62759590 | Tody Laboratories Int. SRL (Roménia) | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 90,4% n=52 | 99,5% n=200 | 252 | N
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-11825 | 62761030 | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-20 | 97,1% n=34 | 99,6% n= 276 | 304 | N
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | SWE-IND2120 | 62775642 | SWEDICINE AB | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,4% n=83 Esfregaço nasal 92,9% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo 99,0% n=191 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 274 Esfregaço nasal 130 | N
Teste Rápido SARS-CoV-2+Flu A+B+RSV+Adeno Resp. | 7715053 | 62704249 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262 | N
Teste Rápido SARS-CoV-2 | 7355052 | 62705130 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262 | N
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | 62750364 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 97,73% n= 220 | 99,51% n= 407 | 627 | S | 2006 | B
COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT | COVID-19-NG08 | 62788353 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo Expetoração | N | 15-30 | Exsudado nasofaríngeo 98% n= 247 Expetoração 97,3% n= 112 | Exsudado nasofaríngeo 99,1% n= 114 Expetoração 99,0% n= 97 | Exsudado nasofaríngeo 361 Expetoração 209 | S | 1501 | B
COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT | 0500019761 | 63066823 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo Expetoração | N | 15-30 | Exsudado nasofaríngeo 98% n= 247 Expetoração 97,3% n= 112 | Exsudado nasofaríngeo 99,1% n= 114 Expetoração 99,0% n= 97 | Exsudado nasofaríngeo 361 Expetoração 209 | S | 1501 | B
Singclean COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | Singclean | 62710028 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 98,56% n= 209 | 99,03% n=309 | 518 | N*****
COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo Rapid Test Cassette | SWE-IND2121 | 62925504 | SWEDICINE AB | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204 | N
COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 46505059 | ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 20-30 | 95,7% n= 68 | 99,3% n=152 | 220 | S | 1736 | B
Teste Rápido Antigénio SARS-CoV-2 | H100G | 62776657 | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 95 % n=100 | 99,75% n=400 | 500 | S | 1341 | B
Atlas Medical COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | 8.66.01.0.0020 | 62790897 | Atlas Medical | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 10 | 92,4% n=53 | 99,1% n=227 | 280 | N
Covid-19 Antigen - teste rápido | 1166-25 | 62916475 | affimedix,lnc | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | S | 15 | 93,7% n=127 | 98,8% n=86 | 213 | S | 2130 | B
SARS-CoV-2 N-Protein Antigen Rapid Test (Fluorescence lmmunochromatography) | LA-CoV-Ag | 58833331 | LOMINA SUPERBIO A.S. | Uso profissional | Exsudado orofaringeo | S | 15-25 | 90,37% n=187 | 97,10% n=517 | 704 | N
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) | 41FK11 | 62960741 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15 | 98,1% n=104 | 99,8% n=404 | 508 | N
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD16-01-011 | 62916700 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Esfregaço nasal 97,04% n= 135 Esfregaço nasofaríngeo 96,12% n= 103 Esfregaço orofaríngeo 96,12% n= 103 | Esfregaço nasal >99,99% n= 431 Esfregaço nasofaríngeo >99,99% n=276 Esfregaço orofaríngeo >99,99% n=276 | Esfregaço nasal n= 566 Esfregaço nasofaríngeo n=379 Esfregaço orofaríngeo n= 379 | N**
STANDARD F COVID-19 Ag FIA | F-NCOV-01G-10COV30D | 74105256 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | S | 15 | 93,7 % n=111 Ct ≤ 30 | 99,63% n=538 | 649 | S | 344 | A
Kit de Teste Rápido de Antígeno de SARS-CoV-2 | LPM.1020 | 62972138 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 92 % n=75 | 99,26% n=135 | 210 | S | 1331 | B
Kit de Teste Rápido de Antígeno de SARS-CoV-2 | LPM.1044 | 62972146 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 92 % n=75 | 99,26% n=135 | 210 | S | 1331 | B
CerTest SARS-CoV-2 Ag test | SC820001PC | 62982389 | CERTEST BIOTEC S.L. | Uso profissional | Esfregaço nasofaringeo | N | 10 | 92,9 % n=28 | 99,6% n=234 | 262 | S | 1173 | A
Kit de deteção de Antigénios SARS-CoV-2 (Coloidal à base de ouro) | C8602C | 62932985 | Nanjing Vazyme Medical Technology Co., LTD. | Uso profissional | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos | N | 15 | 96,21% n=132 | 98,48% n=462 | 594 | N
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | 12015553 | 62978730 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea e exsudado nasal | N | 15 | zaragatoa nasofaríngea 98, 32% n=119 exsudado nasal 97,25% n=109 | zaragatoa nasofaríngea 99, 60% n=746 exsudado nasal 100% n=128 | zaragatoa nasofaríngea 865 exsudado nasal 237 | S | 1343 | A
Screen Test Covid-19 AG | ICOV-502 | 62753886 | Screen Italia S.r.l. | Uso profissional | Esfregaço Nasofaríngeo | N | 15 | 96,4% n= 83 | 99,2% n= 121 | 204 | N
Covid-19 Antigen Rapid Test (latex) | FLCOVA100 | 62753916 | Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd. | Uso profissional | Expetoração | N | 15 | 95% n=60 | 100% n=30 | 90 | N
Covid-19 Antigen Rapid Test (latex) | FLCOVA200 | 62753924 | Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd. | Uso profissional | Expetoração | N | 15 | 95% n=60 | 100% n=30 | 90 | N
OnSite COVID-19 Ag Rapid test | R0182C | 62982044 | CTK Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo e Nasal | N | 15 | Zaragatoas Nasofaríngeas 90,4% n= 103 Zaragatoas Nasais 91,2% n=157 | Zaragatoas Nasofaríngeas 100% n= 498 Zaragatoas Nasais 99,6% n=538 | Zaragatoas Nasofaríngeas n=601 Zaragatoas Nasais n=695 | S | 1581 | B
EGENS | 105.170.0002 | 63017644 | Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd | Uso profissional | secreções nasofaríngea ou orofaríngea | N | 15 | 90,0% n= 120 | 99,8% n= 500 | 620 | N
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) | nCov-500 | 62916505 | Atlas Link Technology Co,Ltd | Uso profissional | esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo | N | 20 | 97,6% n= 84 | 99,2% n= 279 | 363 | N***
Teste Rápido Antigénio COVID-19 | ICOV-502 | 36085189 | CITEST DIAGNOSTICS INC | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 93,4% n=106 | 99,4% n= 318 | 424 | N
NADAL COVID-19 Ag plus | 243104N-20 | 63034050 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Amostra nasal,nasofaringea ou orofaringea | N | 15 | esfregaço nasal 97,09% n=172 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 96,12% n=206 | esfregaço nasal >99,99% n= 431 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo >99,99% n=552 | esfregaço nasal 603 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 758 | N
Teste Rápido de Antigénios do SARS-CoV-2 | Teste Rápido de Antígenos do SARS-CoV-2 | 62707191 | Weifang Kanghua Biotech | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 90,91% n=33 | 99,02% n= 102 | 135 | N
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | L031-11815 | 63049465 | Acon Laboratories, Inc. | Uso profissional | Zaragatoa nasal e nasofaríngea | N | 15-30 | 97,1% n=170 | 99,5% n= 435 | 605 | S | 1468 | B
Kit de Teste Rápido de Antigénio COVID-19 | CG01Ag-25 | 63056224 | Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço da garganta, esfregaço nasal, esfregaço nasofaríngeo | N | 20-30 | 95,05% n=101 | 99,55% n= 220 | 321 | S | 1763 | B
WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) | WJ-2950 | 63007533 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Uso profissional | exsudado orofaríngeo ou nasofaríngeo | N | 20 | 97,5% (Europa) n=119 96.1% (Total) n=180 | 97,8% (Europa) n=362 99,1% (Total) n=1045 | n= 481 (Europa) n= 1225 (Total) | N
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | SW40006 | 30487714 | Biosynex Swiss SA | Uso profissional | esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 15 | esfregaço nasofaríngeo 98,3% n= 119 esfregaço nasal 97,3% n=109 | esfregaço nasofaríngeo 99,6% n= 746 esfregaço nasal 100% n=128 | esfregaço nasofaríngeo n= 865 esfregaço nasal n=237 | S | 1223 | A
COVID-19 Ag plus Test | 243104D-20 | 62973100 | nal von minden GmbH | Uso profissional | esfregaço nasal, da nasofaringe ou da orofaringe | N | 15 | Esfregaço nasal 97,09% n= 172 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 96,12% n= 206 | Esfregaço nasal >99,99% n= 431 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo >99,99% n= 552 | Esfregaço nasal 603 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo n= 758 | N
FIATEST COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasopharyngeal Swab) | FI-NCP-502 | 63226456 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Amostra nasofarÍngea | S | 10 | 95,6% n=45 | 98,4% n=61 | 106 | S | 2302 | A
Teste rápido SARS-CoV-2/Gripe A/Gripe B Ag | VLD01-03-13-011 | 63031876 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | zaragatoa nasal, zaragatoa orofaríngea ou zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 97,06% n= 102 | 99,68% n=631 | 733 | N
Covid-19 Antigen detection kit ( Colloidal Gold) | LCV03 | 54835208 | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasofaríngeas e nasais | N | 10-15 | amostra nasofaríngea 99,00 % (CT≤33) n=100 amostra nasal 96,12% (CT ≤33) n= 103 | amostra nasofaríngea 99,59% n=244 amostra nasal 100, 00% n= 250 | amostra nasofaríngea 344 amostra nasal 353 | S | 1957 | A
Lepu Medical 2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) | CG2925 | 65932536 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoas nasais e zaragatoas nasofaríngeas | N | 15-20 | 95,06% n=243 | 99,62% n=265 | 508 | N
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal | 9901-NCOV-03G | 63131587 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-30 | 90,6 % (Ct ≤ 30) n= 32 | 98,6 % n=138 | 170 | S | 2228 | A
SARS-CoV-2 antigen test kit | SC0201 | 62920510 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado Nasofaríngeo 95,48% n=170 Exsudado Orofaríngeo 96,32% n=132 | Exsudado Nasofaríngeo 99,61% n=266 Exsudado Orofaríngeo 99,42% n=176 | Exsudado Nasofaríngeo 426 Exsudado Orofaríngeo 308 | S | 2017 | A
SARS-CoV-2 antigen test kit + control | SC0202 | 63033704 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado Nasofaríngeo 95,48% n=170 Exsudado Orofaríngeo 96,32% n=132 | Exsudado Nasofaríngeo 99,61% n=266 Exsudado Orofaríngeo 99,42% n=176 | Exsudado Nasofaríngeo 436 Exsudado Orofaríngeo 308 | S | 2017 | A
Teste COVID-19 Antigénio | 16696722 | 65930223 | Fujifilm Corporation | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas | N | 10 | 100,0% (Ct<26) n=24 91,2% (Ct<28) n=34 85,0% (Ct<30) n=40 | 100 % n=63 | n= 87 (Ct<26) n=97 (Ct<28) n=103 (Ct<30) | N
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test | ITP16010-TC25 | 63052709 | InTec Products, Inc. | Uso profissional | Amostra nasofaríngea | N | 15-20 | 93,1% n=101 | 100% n=299 | 400 | S | 2419 | B
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test | ITP16010-TC1 | 69735190 | InTec Products, Inc. | Uso profissional | Amostra nasofaríngea | N | 15-20 | 93,1% n=101 | 100% n=299 | 400 | S | 2419 | B
EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | EBS 1020 | 65931947 | Eurobio Scientific | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas | N | 10 | 95,7% n=115 | 99,1% n=211 | 326 | S | 1739 | B
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | 65973410 | Hangzhou Clongene Biotech Co | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea, zaragatoa orofaríngea e zaragatoa nasal | N | 15 | Amostra nasofaríngea 98% (CT ≤33) n=148 92 % (CT≤37) n=175 Amostra nasal 97,1% (CT ≤33) n=136 91,4% (CT≤37) n=152 | Amostra nasofaríngea 99,7% n=595 Amostra nasal 99,4% n=465 | Amostra nasofaríngea n=743 (CT ≤33 ) n=770 (CT ≤37) Amostra nasal n=601(CT ≤33 ) n=617 (CT ≤37) | S | 1363 | B
Teste Rápido de Antígeno COVID-19 (Ouro Coloidal) | COV-201 | 63052580 | HANGZHOU LYSUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Uso profissional | Esfregaços orofaríngeos e esfregaços nasofaríngeos | N | 10 | 96,29% n=81 | 100% n=123 | 204 | S | 2139 | B
Testes rápidos para a determinação de 2019-nCoV Antigénio | RADCOV4 | 67415059 | AMS U.K (NI) Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204 | N
Testes rápidos para a determinação de 2019-nCoV Antigénio | RADCOV4-2T | 70459193 | AMS U.K (NI) Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204 | N
Testes rápidos para a determinação de 2019-nCoV Antigénio | RADCOV4-5T | 70459207 | AMS U.K (NI) Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204 | N
COVID-19 TESTE RAPIDO ANTIGENIO | 100063-1P | 67405460 | PRIMA Lab SA | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=83 Esfregaço nasal 92,9% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo >99,9% n=121 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 204 Esfregaço nasal 130 | N
Singclean COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | 1 test/box | 67413447 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasal | N | 15 | 97,22% n= 109 | 99 % n= 402 | 510 | N*****
Singclean COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | 20 tests/box | 70757208 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasal | N | 15 | 97,22% n= 109 | 99 % n= 402 | 510 | N*****
Conjunto de Teste Rápido COVID-19 por zaragatoa nasal | COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | 67485464 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasal | N | 15 | 98,56 % n= 209 | 99,03 % n= 309 | 518 | N
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-11815 | 73839337 | ACON Biotech(Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | zaragatoa nasal e nasofaríngea | N | 15-30 | Zaragatoa nasal 97,1% n=435 Zaragatoa nasofaríngea 97,6% n=176 | Zaragatoa nasal 99,5% n=170 Zaragatoa nasofaríngea 99,4% n=123 | Zaragatoa nasal n=605 Zaragatoa nasofaríngea n=299 | S | 1457 | B
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | GCCOV-502a-NN | 69736294 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas ou nasais | N | 15-20 | Zaragatoa Nasofaríngea 98,32% n=119 Zaragatoa Nasal 97,25% n=109 | Zaragatoa Nasofaríngea 99,60% n=746 Zaragatoa Nasal 100% n=128 | Zaragatoa Nasofaríngea 865 Zaragatoa Nasal 237 | S | 1343 | A
PCL COVID19 Ag Gold | COV04S | 62971956 | PCL, Inc. | Uso profissional | Espécimes nasofaríngeos ou nasais | N | 10 | Espécimes nasofaríngeos 91,67% n=120 Espécimes nasais 90 % n=120 | Espécimes nasofaríngeos 100% n=200 Espécimes nasais 100% n=200 | Espécimes nasofaríngeos 320 Espécimes nasais 320 | N****
PCL COVID19 Ag Gold | COV04S-50T/kit | 70466220 | PCL, Inc. | Uso profissional | Espécimes nasofaríngeos ou nasais | N | 10 | Espécimes nasofaríngeos 91,67% n=120 Espécimes nasais 90 % n=120 | Espécimes nasofaríngeos 100% n=200 Espécimes nasais 100% n=200 | Espécimes nasofaríngeos 320 Espécimes nasais 320 | N****
PCL COVID19 Ag Gold | COV04S-5T/kit | 70466238 | PCL, Inc. | Uso profissional | Espécimes nasofaríngeos ou nasais | N | 10 | Espécimes nasofaríngeos 91,67% n=120 Espécimes nasais 90 % n=120 | Espécimes nasofaríngeos 100% n=200 Espécimes nasais 100% n=200 | Espécimes nasofaríngeos 320 Espécimes nasais 320 | N****
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 52026094 | 67453007 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 91,15% n=113 | 99,02% n=102 | 215 | S | 2012 | B
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 52104097 | 67453015 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 91,15% n=113 | 99,02% n=102 | 215 | S | 2012 | B
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 52112086 | 67453023 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 91,15% n=113 | 99,02% n=102 | 215 | S | 2012 | B
Standard Q Covid-19 Ag | 09COV31D | 63082802 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15 | 97,12% n=104 | 100% n=399 | 503 | S | 2052 | A
Norman Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen | Norman Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) | 67775667 | Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 20-30 | 93,02% n=172 | 99,23% n=260 | 432 | N
Teste Rápido Antígeno Covid-19 | TG-1416 | 67477852 | Beijing Tigsun Diagnostics Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 97,89% n=190 | 99,39% n=326 | 516 | N
SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST | LX-401301 | 67396100 | LABNOVATION TECHNOLOGIES INC. | Uso profissional | Amostras de esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos | N | 15-20 | 97.2% n=250 | 98,4% n=550 | 800 | S | 1266 | B
reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test | COVG10C | 70411913 | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 10-20 | Esfregaço Nasal 97,52% n=161 Esfregaço Nasofaríngeo 98,14% n=161 | Esfregaço Nasal 99,13% n=230 Esfregaço Nasofaríngeo 99,13% n=230 | Esfregaço Nasal 391 Esfregaço Nasofaríngeo 391 | S | 1295 | B
reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test | COVG10S | 70411921 | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 10-20 | Esfregaço Nasal 97,52% n=161 Esfregaço Nasofaríngeo 98,14% n=161 | Esfregaço Nasal 99,13% n=230 Esfregaço Nasofaríngeo 99,13% n=230 | Esfregaço Nasal 391 Esfregaço Nasofaríngeo 391 | S | 1295 | B
reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test | COVG10X | 70411930 | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 10-20 | Esfregaço Nasal 97,52% n=161 Esfregaço Nasofaríngeo 98,14% n=161 | Esfregaço Nasal 99,13% n=230 Esfregaço Nasofaríngeo 99,13% n=230 | Esfregaço Nasal 391 Esfregaço Nasofaríngeo 391 | S | 1295 | B
STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test | Q-NCOV-04G | 75466520 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-30 | 90,6 % (Ct ≤ 30) n= 32 | 98,6 % n=138 | 170 | S | 2052 | A
Kit de teste antigénio SARS-CoV-2 | SF24001 | 69686254 | Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasofaríngeas ou orofaríngeas | N | 15-30 | 92,68% n= 164 | 99,13% n= 686 | 850 | N
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | W634P0008 | 67405240 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15-20 | 97,83% n=138 | 99,08% n=218 | 356 | N
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | W634P0001 | 69186111 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15-20 | 97,83% n=138 | 99,08% n=218 | 356 | N
COVID-19 Ag Respi-Strip | C-1123 | 70523959 | CORIS BIOCONCEPT | Uso profissional | Secreções nasofaríngeas | N | 30 | 91,2% n=34 | 99,4% n=155 | 189 | N
SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test kit(Colloidal Gold) | LFA0401-25N | 70488274 | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos Zaragatoa nasal | N | 10-15 | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos Ct≤30 96,26% n= 107 Ct≤36 87,03% n= 185 Zaragatoa nasal Ct≤30 91,4% n= 93 Ct≤36 86,84% n= 152 | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos 99,12% n=228 Zaragatoa nasal 99,02% n=205 | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos 335 (Ct≤30) 413 (Ct≤36) Zaragatoa nasal 298 (Ct≤30) 357 (Ct≤36) | S | 1769 | B
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal | COVG-602 | 70412073 | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., LTD | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 20-30 | 97,4% n=116 | 99,1% n=214 | 330 | S | 1945 | B
SARS-CoV-2 Teste Rápido de Antigénio | ISCO-ACO502 | 70454892 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15 | 94,6% n=111 | 99,4% n=310 | 421 | N
SARS-CoV-2 Teste Rápido de Antigénio | ISCO-ACO502 5 testes | 70810923 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15 | 94,6% n=111 | 99,4% n=310 | 421 | N
Kit de Teste Rápido com Antígeno de SARS-CoV-2 | CG2061 | 70454868 | Getein Biotech Inc | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 10-15 | 97,06% n=170 | 98,71% n=310 | 480 | S | 2183 | B
Teste Rápido Nasofaríngeo | K511416D | 70470332 | Hangzhou Realy Tech Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 10-20 | 96.17% n=209 | 99,9% n=450 | 659 | N
Kit Teste Rápido Antigénio SARS-CoV-2 (Imunocromatografia com Ouro Coloidal) | CG2701 | 70486239 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoa Nasal | N | 15-20 | 95,06% n= 243 | 99,62% n= 265 | 508 | S | 1331 | B
Covid-19 Antigen POCT | COVAG-001 | 70556288 | HI TECHNOLOGIES LTDA., | Uso profissional | Secreções nasofaríngeas | S | 25 | 93,7% n= 127 | 98,8% n= 86 | 213 | N
All Test COVID-19 Antigen Rapid Test | INCP-502 | 67413846 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasofaringeo e esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 93, 4% n=106 Esfregaço nasal 93,5% n=123 | Esfregaço nasofaríngeo 99,4% n=318 Esfregaço nasal 99,3% n=300 | Esfregaço nasofaringeo 424 Esfregaço nasal 423 | N
CV19IC Antigen Detection Kit | CV19IC | 70511314 | DNA Diagnostic A/S | Uso profissional | Zaragatoa nasais | N | 15-20 | 93,75% n=144 | 99,56% n=266 | 370 | S | 2242 | B
Covid-19 Teste Rápido Nasal Ag | Cassette(COV Ag-6012) | 70886571 | Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasofaríngeo | N | 20 | 97,04% n= 135 | 99,44 % n= 180 | 315 | S | 1489 | B
DS AntijenX | DS-ANTJ-A20 | 70804931 | DS Bio and Nano Technologies Product Tracing and Tracking Corporation. | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | 98, 56 % n=417 | 99,38 % n=163 | 580 | N
Teste Rápido Wellion SARS-CoV-2 PLUS ANTIGEN | WELL22-17AG-25 | 70883173 | MED TRUST Handelsges.m.b.H. | Uso profissional | Exsudado nasal, orofaríngeo ou nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado nasal 96,69% n=151 Exsudado orofaríngeo 96,69% n=151 Exsudado nasofaríngeo 96,33% n=109 | Exsudado nasal 99,48% n=381 Exsudado orofaríngeo 99,48% n=381 Exsudado nasofaríngeo 99,67% n=300 | Exsudado nasal 532 Exsudado orofaríngeo 532 Exsudado nasofaríngeo 409 | N
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 52026075 | 70872058 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | Zaragatoa nasal, zaragatoa nasofaríngea e zaragatoa orofaríngea | N | 15 | Zaragatoa nasal 91,15% n=113 Zaragatoa nasofaríngea, zaragatoa orofaríngea 95,03% : n=181 | Zaragatoa nasal 99, 02% n=102 Zaragatoa nasofaríngea, zaragatoa orofaríngea 99, 02% n=205 | Zaragatoa nasal 215 Zaragatoa nasofaríngea, zaragatoa orofaríngea 386 | S | 2012 | B
Teste Rápido de Deteção do SARS-CoV-2 | 256091 | 70651477 | Becton, Dickinson and Company | Uso profissional | Zaragatoas nasais | N | 15 | Sintomáticos 91,1%: n=56 | Sintomáticos 99,6%: n=263 | 319 | S | 2282 | A
Teste Rápido de Deteção do SARS-CoV-2 | 256113 | 70651485 | Becton, Dickinson and Company | Uso profissional | Zaragatoas nasais | N | 15 | Sintomáticos 91,1%: n=56 | Sintomáticos 99,6%: n=263 | 319 | S | 2282 | A
Teste Rápido de Deteção do SARS-CoV-2 | 256114 | 70651493 | Becton, Dickinson and Company | Uso profissional | Zaragatoas nasais | N | 15 | Sintomáticos 91,1%: n=56 | Sintomáticos 99,6%: n=263 | 319 | S | 2282 | A
KaiBiLiTM COVID-19 Antigen | P211139 | 70886601 | Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co.,LTD | Uso profissional | Zaragatoa nasal e zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | Zaragatoa nasal 96,6% n=87 Zaragatoa nasofaríngea 97, 0% n=100 | Zaragatoa nasal 100% n=185 Zaragatoa nasofaríngea, 98, 3% n=115 | Zaragatoa nasal 272 Zaragatoa nasofaríngea 215 | N
Covid-19 Ag Test | cassette25 | 70452393 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10-15 | 98,1% n= 155 | 99,6% n= 500 | 655 | N****
Teste rápido Fosun Covid-19 Ag CARD | PCSYHN02 | 67313493 | Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaços da nasofaringe e da orofaringe | N | 10-15 | 97,0% n=272 | 99,6% n=285 | 557 | N
Kit teste Rápido Ag COVID-19 | BE0040 | 70738459 | Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,3% n=136 | 99,7 % n=364 | 500 | S | 1360 | B
Kit teste Rápido Ag COVID-19 | BE0041 | 70738467 | Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,3% n=136 | 99,7 % n=364 | 500 | S | 1360 | B
Joysbio SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | G10313 | 71186174 | JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoas nasais | N | 15~20 | 98,13% n=107 | 99,22% n=385 | 492 | S | 1764 | A
Covid-19 Antigen Rapid Test Kit | 600441 | 71190325 | Beijing Beier Bioengineering Co., LTD | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas e orofaringeas | N | 15 - 20 | 96,5% n=171 | 99,7% n=303 | 474 | N
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold Immunoassay) | CoV2Ag-25 | 62971859 | Wuhan UNscience Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaços orofaríngeos, nasais e nasofaríngeos | N | 10 | 96,33% n=109 100% (Ct 23-25) n=21 100% (Ct 26-29) n=37 95,74% (Ct 30-33) n=47 50% (Ct 34-35) n=4 | 99,57% n=232 | 341 | S | 2090 | B
Kit de Teste Rápido de Antígeno de SARS-CoV-2 | CG2725 | 70454876 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | esfregaços nasais e nasofaríngeos | N | 15 - 20 | 95,06% n= 243 | 99,62% n= 265 | 508 | S | 1331 | B
mo-screen Corona Antigen Test | 0230005B2 | 71071431 | moLab GmbH | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 98,32% n=119 Esfregaço nasal 97,25% n=109 | Esfregaço nasofaríngeo 99,60% n=746 Esfregaço nasal >99,99% n=128 | Esfregaço nasofaríngeo 865 Esfregaço nasal 237 | N
RapiSafe SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | 134101001K03 | 72893788 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. | Uso profissional | Amostrras de nasofaringe e orofaringe | N | 15 - 20 | Cotonetes nasofaringeos 96, 7% n=60 Cotonetes orofaringeos 97,1% n=70 | Cotonetes nasofaringeos 99, 1% n=112 Cotonetes orofaringeos 99,2% n=128 | Cotonetes nasofaríngeos n=172 Cotonetes orofaríngeos n=198 | N
RapiSafe SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | 134101001K04 | 72893796 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. | Uso profissional | Amostrras de nasofaringe e orofaringe | N | 15 - 20 | Cotonetes nasofaringeos 96, 7% n=60 Cotonetes orofaringeos 97,1% n=70 | Cotonetes nasofaringeos 99, 1% n=112 Cotonetes orofaringeos 99,2% n=128 | Cotonetes nasofaríngeos n=172 Cotonetes orofaríngeos n=198 | N
GenSureTM COVID-19 Antigen Rapid Test Kit | P2004 | 73605301 | GenSure Biotech Inc. | Uso profissional | amostra nasal | N | 15 | 96,86% n=191 | 100% n=357 | 548 | S | 1253 | B
Vision Sars-Cov2-Ag Rapid Nasopharyngeal Test Kit | V2103S001 | 73698431 | Vision Biotechnology LTD | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | 99,3% n=299 | 99,4% n=390 | 689 | N
ProGnosis Rapid Test Ag 2019-nCoV | V1320 | 73761907 | ProGnosis Biotech SA | Uso profissional | Esfregaço nasal Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | Esfregaço nasal 98,59% n=142 CT 15-20 100% n=53 CT 21-25 100% n=44 CT 26-30 100% n= 27 CT 31-35 88,89% n= 18 Esfregaço nasofaríngeo 95,56% n= 135 CT 15-20 100% n=48 CT 21-25 100% n=43 CT 26-30 100% n= 23 CT 31-35 71,43% n= 21 | Esfregaço nasal 99,74% n=386 Esfregaço nasofaríngeo 99,58% n= 478 | Esfregaço nasal 528 Esfregaço nasofaríngeo 613 | S | 1495 | B
Novel Corona Virus (SARS-Cov-2) Ag Rapid Test Kit | SC30107W | 73743895 | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasais, zaragatoas nasofaríngeas e zaragatoas orofaríngeas | N | 15 | amostras nasofaríngeas 96,67% n=60 amostras nasais sintomáticos 97,06% n=170 amostras nasais assintomáticos 86,41% n=103 | amostras nasofaríngeas 97,87% n=235 amostras nasais sintomáticos 99,15% n=819 amostras nasais assintomáticos 99,01% n=101 | amostras nasofaríngeas 295 amostras nasais sintomáticos 989 amostras nasais assintomáticos 204 | S | 2107 | B
Novel Corona Virus (SARS-Cov-2) Ag Rapid Test Kit | SC30107W-20T | 73838756 | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasais, zaragatoas nasofaríngeas e zaragatoas orofaríngeas | N | 15 | amostras nasofaríngeas 96,67% n=60 amostras nasais sintomáticos 97,06% n=170 amostras nasais assintomáticos 86,41% n=103 | amostras nasofaríngeas 97,87% n=235 amostras nasais sintomáticos 99,15% n=819 amostras nasais assintomáticos 99,01% n=101 | amostras nasofaríngeas 295 amostras nasais sintomáticos 989 amostras nasais assintomáticos 204 | S | 2107 | B
Novel Corona Virus (SARS-Cov-2) Ag Rapid Test Kit | SC30107W-25T | 73838764 | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasais, zaragatoas nasofaríngeas e zaragatoas orofaríngeas | N | 15 | amostras nasofaríngeas 96,67% n=60 amostras nasais sintomáticos 97,06% n=170 amostras nasais assintomáticos 86,41% n=103 | amostras nasofaríngeas 97,87% n=235 amostras nasais sintomáticos 99,15% n=819 amostras nasais assintomáticos 99,01% n=101 | amostras nasofaríngeas 295 amostras nasais sintomáticos 989 amostras nasais assintomáticos 204 | S | 2107 | B
Kit de Testes Rápidos Antigénio SARS-CoV-2 | ITP16010-TC25- | 73601969 | InTec Products, Inc. | Uso profissional | Amostra nasofaríngea e nasal | N | 15-20 | zaragatoa nasofaríngea 96,3% n=242 zaragatoa nasal 95,5% n=242 | zaragatoa nasofaríngea 100% n= 513 zaragatoa nasal 99,6% n=513 | zaragatoa nasofaríngea 755 zaragatoa nasal 755 | S | 1783 | B
V-Chek SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (colloidal gold) | SCVC02 | 73797308 | SGA Muhendislik Danismanlik Egt Ic ve Dis Tic Ltd Sti | Uso profissional | esfregaço nasal | N | 15-20 | 96,66% n=600 | 99 % n=500 | 1100 | S | 1357 | B
RapidFor SARS-CoV-2 Rapid Ag Test | VSCD02 | 73785792 | Vitrosens Biyoteknoloji LTD. | Uso profissional | Esfregaço nasal, nasofaríngeo e orofaríngeo | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 97,3% n=630 Esfregaço orofaríngeo 95,30% n=149 Esfregaço nasal 96,76% n=216 | Esfregaço nasofaríngeo 99,05% n=525 Esfreggaço orofaríngeo 100% n=100 Esfregaço nasal 99,29% n=281 | Esfregaço nasofaríngeo n=1155 Esfreggaço orofaríngeo n=249 Esfregaço nasal n=497 | S | 1443 | B
Screen Test Covid-19 Ag | SC-1255-20 | 73764019 | Screen Italia S.r.l. | Uso profissional | zaragatoa nasofaríngea e zaragatoa nasal | N | 15-20 | zaragatoa nasofaríngea 93,4% n= 106 zaragatoa nasal 93,5% n=123 | zaragatoa nasofaríngea 99,4% n=318 zaragatoa nasal 99,3% n=300 | Zaragatoa nasofaríngea 424 zaragatoa nasal 423 | N
Kit de Teste Antígeno SARS-CoV-2 (Ouro Coloidal) - 25 unidades | 52026104 | 72350610 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | zaragatoa nasal | N | 15-20 | 91,15% n=113 | 99,02% n=102 | 215 | S | 2012 | B
Covid-19 Ag Test | B291-20A | 73858099 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10-15 | 98,1% n= 155 | 99,6% n= 500 | 655 | N****
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | B63000 | 73804622 | LABNOVATION TECHNOLOGIES INC. | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo, orofaríngeo e nasal | N | 15-20 | amostra naso-orofaríngea 97,0% n=100 amostra nasal 97,33% n=150 | amostra naso-orofaríngea 98,0% n=300 amostra nasal 99,33% n=150 | amostra naso-orofaríngea 400 amostra nasal 300 | N
Teste Rápido Coronavirus Ag (N) | SARS-COV-2019 Ag (N) – 5 UN | 74047590 | PANTEST, S.A. | Uso profissional | esfregaços nasofaríngeos, orofaríngeos | N | 10-15 | 95,7% n=115 | 99,1% n=211 | 326 | S | 2271 | B
STANDARD F COVID-19 Ag FIA | F-NCOV-01G-10COV31D | 74105264 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | esfregaço nasal | N | 15 | 94,23% ct<30 n= 52 | 100% n=100 | 152 | N
Verino Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | VCD16-01-041 | 73834513 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Lt | Uso profissional | zaragatoa nasal, zaragatoa orofaríngea ou zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | esfregaços nasais 97.42% n= 155 esfregaços nasofaríngeos 97.42% n= 155 esfregaços orofaríngeos 97.42% n= 155 | esfregaços nasais >99,99% n= 431 esfregaços nasofaríngeos >99,99% n= 431 esfregaços orofaríngeos >99,99% n= 431 | esfregaços nasais 586 esfregaços nasofaríngeos 586 esfregaços orofaríngeos 586 | S | 2100 | A
New Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test | FCB-103 | 73831751 | Anhui Formaster Biosci Co., Ltd | Uso profissional | esfregaços nasofaríngeos e esfregaços orofaríngeos | N | 10-15 | 95,15% n= 165 | 98,5% n= 200 | 365 | S | 2089 | B
GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | CVAG4080A | 70810249 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | 93,4 % n=106 | 99,9 % n=2018 | 2124 | S | 2319 | A
GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | CVAG4080B | 70810257 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15 | 93,5 % n=123 | 99,3 % n=300 | 423 | S | 2325 | B
IVD CAPSULE COVID-19-NP | P02.00048 | 74113992 | Abionic SA | Uso profissional | amostra nasofaríngea | S | 5-10 | Ct<25 - 100% Ct<30 - 79,5% Ct<35 - 60,8% n= 102 | 99,3% n=301 | 403 | N
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-125A5 | 74679678 | ACON Biotech(Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | zaragatoa nasal e nasofaríngea | N | 15-30 | Zaragatoa nasal 97,1% n=435 Zaragatoa nasofaríngea 97,6% n=176 | Zaragatoa nasal 99,5% n=170 Zaragatoa nasofaríngea 99,4% n=123 | Zaragatoa nasal n=605 Zaragatoa nasofaríngea n=299 | S | 1457 | B
All Test COVID-19 and Influenza A+B/VSR/Adenovírus Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | IRT-545 | 74672487 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,4% n= 83 | 99,0% n= 191 | 274 | N
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | R0043 | 74605364 | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | 97,35% n=113 | 98,41% n=126 | 239 | S | 2415 | B
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | R0044 | 74638165 | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15 | 97,35% n=113 | 98,41% n=126 | 239 | S | 2415 | B
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | R0045 | 74595938 | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15 | 96,58% n=117 | 98,37% n=123 | 240 | S | 2415 | B
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | R0046 | 74638157 | Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15 | 96,58% n=117 | 98,37% n=123 | 240 | S | 2415 | B
COVID-19 Ag plus Test | 243109D-20 | 75096331 | nal von minden GmbH | Uso profissional | esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasal 97,09% n= 172 | Esfregaço nasal >99,99% n= 431 | 603 | N
CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV | SV862001PC | 74599410 | CERTEST BIOTEC S.L. | Uso profissional | Amostras de zaragatoas nasofaríngeas | N | 10 | 93,0% n=100 | 99,8% n=456 | 556 | N
ActivXpress+ COVID-19 and Influenza A/B Complete Testing Kit | EGCV0102NA | 75558475 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 20-30 | 99,33% n= 150 | 99,50% n=400 | 550 | N
ActivXpress+ COVID-19 and Influenza A/B Complete Testing Kit | EGCV0102NB | 75558483 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 20-30 | 99,33% n= 150 | 99,50% n=400 | 550 | N
SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test | 9901‑CVFL‑01C | 74278126 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15-30 | CT ≤ 30 - 95,24% (n= 84) CT ≤ 33 - 89,13% (n= 92) Total - 80,95% n=105 | 99,35% n=310 | 415 | N
CLINITEST Rapid COVID-19 + Influenza Antigen Test | GCFC-525a (11643470) | 75581515 | Healgen Scientific Limited Liability Company | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo | N | 15-20 | 98,32% n=119 | 99,60% n=746 | 865 | N