## 5_12_2020
Nota: A presente informação está de acordo com a última versão das instruções de utilização disponibilizada ao Infarmed respeitante a cada teste (última atualização a 5/12/2020, testes registados até 1/12/2020)
Nome Comercial | REFs | CDM | Fabricante | Distribuidores | Utilizador | Tipo de Amostra | Equipamento Analisador | Tempo de Leitura (min) | Sensibilidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Especificidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Nº Total de Amostras Testadas | Observações
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device | 41FK10 | 24596159 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS LDA. Hemovision, Lda. MDM Pulse II Lda Empifarma - Produtos Farmacêuticos, S.A. FHC - Farmacêutica, Lda. OCP Portugal - Produtos Farmacêuticos, S.A. Promedwork Internacional, Lda. (Zona Franca da Madeira) CATARINA & PEDRO, LDA. NORMAX Fábrica de Vidros Cientifícos Lda. Alliance Healthcare S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,3% n=60 | 99,4% n=181 | 241
MARK-B COVID-19 Ag S | ID032510 | 24596132 | BBB INC | INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | S | N.D. | 98,5% n=71 | 98,5% n=66 | 137
Sofia SARS Antigen FIA | 20374 | 24596124 | Quidel Corporation | WERFEN PORTUGAL, LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | S | 15 | 96,7% n=30 | 100% n=179 | 209
Rapid Response COVID-19 | COV-19C25 | 24596116 | BTNX INC | INOCROWD, S.A. Quimigen Unipessoal LDA | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n = 161 | 216
Teste rápido da Pantest de Coronavirus Ag | 2019nCoVAg01 | 24612065 | PANTEST, S.A. | QUEENLABS - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA. LOPHA - Logistica Farmacêutica lda. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo Expetoração | N | 20-30 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 96,0% n= 75 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 100% n = 220 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 295
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | 9901-NCOV-01G | 24596108 | SD Biosensor Inc | Roche Sistemas de Diagnóstico Sociedade Unipessoal Lda. Wocadi, Lda | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-30 | 96,52% n= 115 | 99,68% n= 311 | 426
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101 | 24596078 | Edinburgh Genetics Limited | INOCROWD, S.A JM Farmacêutica, SA | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 90,0% n=30 | 98,0% n= 100 | 130
| EGCV0101A | 24596086
| EGCV0101B | 24596094 |  | JM Farmacêutica, SA
Covid-19 Ag Test | 1 Teste Cassette | 24596051 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Francisco Bettencourt Lda. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | N | 10-15 | 97,5% n= 80 | 100% n= 90 | 170
| 25 Teste Cassette | 24596060
NADAL COVID-19 Ag | 243103N-20 | 24597856 | nal von minden GmbH | BIOJAM, S.A. Biotarget - Representações Médicas e Laboratoriais Lda NORMAX Fábrica de Vidros Cientifícos Lda. PROETHOS - SOLUÇÕES TÉCNICAS CONSUMÍVEIS E CONSULTORIA UNIPESSOAL, LDA Promedwork Internacional, Lda. (Zona Franca da Madeira) Vetlima - Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários Planetadente Trading Lda | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | N | 15 | 97,6% (Ct 20-30) n= 123 80,2% (Ct 20-37) n=187 | >99,9% (Ct 20-30) n=161 >99,9% (Ct 20-37)) n=161 | 284 (Ct 20-30) 348 (Ct 20-37)
BIOCREDIT COVID-19 Ag | G61RHA20 | 24597651 | RapiGEN Inc | BioPortugal - Químico Farmacêutica, Lda. H-ZIMUT, LDA IBERLAB & IMUNOREAGE - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LDA INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 5 | 96,0% (Europa) n=25 90,2 % (Total) n=51 | 100% (Europa) n=25 100% (Total) n=136 | n=50 (Europa) n=187 (Total)
STANDARD Q COVID-19 Ag | Q-NCOV-01G | 24599859 | SD Biosensor Inc | QUILABAN - QUÍMICA LABORATORIAL ANALÍTICA, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,52% n=115 | 99,68% n=311 | 426
Dynamiker SARS CoV 2 Ag Rapid Test | DNK-1425-1 | 24610461 | Dynamiker Biotechnology (Tianjin ) Co., Ltd | Arium - Sistemas de Diagnóstico, Lda BIOSURFIT, S.A Promedwork Internacional, Lda. (Zona Franca da Madeira) | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 10-20 | 95,0% n= 60 | 97,8% n= 92 | 152
Kit de Teste Rápido com Antígeno de SARS-CoV-2 | 6921807601037 | 62775707 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda. | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 92,00% n= 75 | 99,26% n= 135 | 210
| 6921807601020 | 24610453 |  | Overpharma - Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda. Empifarma - Produtos Farmacêuticos, S.A. IBCL, Lda IBERLAB & IMUNOREAGE - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LDA Nobicom Divisioncare Unipessoal,LDA. Genotrix, S.A. Quimigen Unipessoal LDA
Teste Rápido Ag Covid-19 | RT2951 | 24609862 | AMEDA Labordiagnostik GmbH | H-ZIMUT, LDA NUTRINATURA, UNIPESSOAL LDA GARF-FARMA-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,3% n= 111 | 100% n= 139 | 250
| RT2952 | 24609854 |  | H-ZIMUT, LDA NUTRINATURA, UNIPESSOAL LDA GARF-FARMA-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA DPMED, Lda
Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette | COVID19AGVC | 30459443 | SURESCREEN DIAGNOSTICS LTD | FHC - Farmacêutica, Lda. VWR International -Material de laboratório Lda DAYLIFE LDA | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n=161 | 216
COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | ICOV-502 | 54322251 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | IBCL, Lda Quimigen Unipessoal LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 93,8% n= 32 | 100% n= 140 | 172
COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | ICIC‐525 | 36049166 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | IBCL, Lda Quimigen Unipessoal LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 90,4% n= 52 | 99,5% n= 200 | 252
INFLUENZA & COVID-19 AG COMBO RAPID TEST | GCFC-525a | 24595861 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | BAPTISTA MARQUES DIAGNÓSTICA E REAGENTES LDA Next Pharma MENARINI DIAGNÓSTICOS - MATERIAL DE LABORATÓRIO LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 96,72% n= 61 | 99,22% n= 256 | 317
SARS-Cov-2 Ag teste rápido | VCD05-01-011 | 62703234 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co,lda | INVENTIS Consulting S.A. MEDINFAR - SOROLÓGICO - Produtos e Equipamentos S.A. LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL, LDA. FIVECORP, S.A. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 90,9% n= 66 | 100% n=431 | 497
| VCD05-01-012 | 62703242 |  | INVENTIS Consulting S.A. LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL, LDA. FIVECORP, S.A.
| VCD05-01-013 | 62703250
Wondfo SARS-CoV-2 Antigen test | w196 | 40969703 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | JMV Produtos Hospitalares, Lda. Hans Biomed SL BioPortugal - Químico Farmacêutica, Lda. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 96,18% n= 497 | 99,72% n= 362 | 859
Covid-19 Antigen Rapid Test | INCP-ACO502 | 62706497 | Acro Biotech, Inc. | IBERLAB & IMUNOREAGE - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99,0% n=102 | 145
Covid-19 and Influensa A+B Antigen Combo Rapid Test | ICIC-ACO525 | 62706500 | Acro Biotech, Inc. | IBERLAB & IMUNOREAGE - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99% n=102 | 145
Teste Rápido Coronavirus Ag (N) | SARS-COV-2019 Ag (N) | 62771850 | PANTEST, S.A. | PANTEST, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10-20 | 95,0% n= 60 | 97,8% n=92 | 152
Teste Rápido Pesquisa Antigenio COVID-19 (zaragatoa) | GCCOV-502a | 30510562 | Healgen Scientific Limited Liability Company | Siemens Healthcare, Lda | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,72% n=61 | 99,22% n=256 | 317
Teste Rápido Covid 19 Ag (zaragatoa) | GCCOV-502a | 30471893 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | BAPTISTA MARQUES DIAGNÓSTICA E REAGENTES LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,72% n=61 | 99,22% n=256 | 317
Besurence Antigénio da Covid-19 | 14000627 | 62702955 | Besurence GmbH | Azinor Comércio Internacional e Representação Lda | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 20 | 91.67% n= 59 | 98,37% n=246 | 305
QuickProfile ™ Cassete de teste de Antigénio da COVID-19 | 71110 | 62731246 | LumiQuick Diagnostics, Inc. | INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,7% n=127 | 98,8% n=86 | 213
COVID-19 TESTE RAPIDO ANTIGENIO | 100063-20P | 62750240 | PRIMA Lab SA | 2M PHARMA, LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 90,4% n=52 | 99,5% n=200 | 252
NADAL COVID-19 Ag + Influenza A/B | 243203N-20 | 62754904 | nal von minden GmbH | PROETHOS - SOLUÇÕES TÉCNICAS CONSUMÍVEIS E CONSULTORIA UNIPESSOAL, LDA BIOJAM, S.A. Biotarget - Representações Médicas e Laboratoriais Lda | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,6% (Ct 20-30) n=123 80,2% (Ct 20-37) n=187 | >99,9% (Ct 20-30) n=161 >99,9% (Ct 20-37) n=161 | 284 (Ct 20-30) 348 (Ct 20-37)
SGTi-flex COVID-19 Ag | CAGT025E0 | 62706705 | SUGENTECH, INC. | QUEENLABS - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, LDA. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 20-30 | 91,57% n=83 | 99,0% n=100 | 183
Teste Rápido SARS CoV-2 Antigénio Amostra Nasofaríngea | C61RT1037 | 62759590 | Tody Laboratories Int. SRL (Roménia) | AMBIFOOD LDA | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 90,4% n=52 | 99,5% n=200 | 252
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-11825 | 62761030 | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | KNOW-HOW - Serviços de Manutenção e Assistência Técnica, Lda. | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-20 | 97,1% n=34 | 99,6% n= 276 | 304
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | SWE-IND2120 | 62775642 | SWEDICINE AB | ISOTOPOS E DERIVADOS (ISODER ), S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204
Teste Rápido SARS-CoV-2+Flu A+B+RSV+Adeno Resp. | 7715053 | 62704249 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Lusopalex - Produtos de Saúde Unipessoal Lda. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262
Teste Rápido SARS-CoV-2 | 7355052 | 62705130 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Lusopalex - Produtos de Saúde Unipessoal Lda. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | 62750364 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. | Iberdata - Equipamentos SA | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 97,73% n= 220 | 99,51% n= 407 | 627
COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT | COVID-19-NG08 | 62788353 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd | Nobicom | Uso profissional | Exsudado orofaringeo Exsudado nasofaringeo Expetoração | N | 15-30 | Exsudado orofaríngeo 95,7% n= 117 Exsudado nasofaríngeo 95,1% n= 103 Expetoração 97,3% n= 112 | Exsudado orofaríngeo 99,0% n= 101 Exsudado nasofaríngeo 99,1% n= 114 Expetoração 99,0% n= 97 | Exsudado orofaríngeo 218 Exsudado nasofaríngeo 217 Expetoração 209