## 04.05.2021
Testes rápidos de Ag SARS-CoV-2 de uso profissional
Nota: Os distribuidores deverão comunicar ao Infarmed através do e-mail daps@infarmed.pt, quando exista uma versão mais atualizada das instruções de utilização que altere a informação constante na tabela abaixo. (última atualização a 07/05/2021, testes registados até 04/05/2021)
Nome Comercial | REFs | CDM | Fabricante | Utilizador | Tipo de Amostra | Equipamento Analisador | Tempo de Leitura (min) | Sensibilidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Especificidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Nº Total de Amostras Testadas | Observações
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device | 41FK10 | 24596159 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,3% n=60 | 99,4% n=181 | 241
Rapid Response COVID-19 | COV-19C25 | 24596116 | BTNX INC | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n = 161 | 216
Teste rápido da Pantest de Coronavirus Ag | 2019nCoVAg01 | 24612065 | PANTEST, S.A. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo Expetoração | N | 20-30 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 96,0% n= 75 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 100% n = 220 | Exsudado orofaríngeo e nasofaríngeo 295
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | 9901-NCOV-01G | 24596108 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-30 | 96,52% n= 115 | 99,68% n= 311 | 426
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101 | 24596078 | Edinburgh Genetics Limited | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 92,6% n=68 | 98,6% n= 140 | 208
| EGCV0101A | 24596086
| EGCV0101B | 24596094
Covid-19 Ag Test | 1 Teste Cassette | 24596051 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo | N | 10-15 | 97,5% n= 80 | 100% n= 90 | 170
| 25 Teste Cassette | 24596060
NADAL COVID-19 Ag | 243103N-20 | 24597856 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado orofaríngeo Exsudado nasal | N | 15 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo 97,6% (Ct 20-30) n= 123 80,2% (Ct 20-37) n=187 Exsudado nasal 94,12% (Ct <30) n= 102 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo >99,9% (Ct 20-30) n=726 >99,9% (Ct 20-37)) n=726 Exsudado nasal >99,9% (Ct <30) n= 138 | Exsudado nasofaríngeo e orofaríngeo 849 (Ct 20-30) 913 (Ct 20-37) Exsudado nasal 240 (Ct <30)
BIOCREDIT COVID-19 Ag | G61RHA20 | 24597651 | RapiGEN Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 5 | 96,0% (Europa) n=25 90,2 % (Total) n=51 | 100% (Europa) n=25 100% (Total) n=136 | n=50 (Europa) n=187 (Total)
STANDARD Q COVID-19 Ag | 09COV30D | 63130556 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 96,52% n=115 | 99,68% n=311 | 426
Dynamiker SARS CoV 2 Ag Rapid Test | DNK-1425-1 | 24610461 | Dynamiker Biotechnology (Tianjin ) Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo Exsudado nasal | N | 10-20 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 95,7% n= 115 Exsudado nasal 93,28% n= 119 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 99,1% n= 211 Exsudado nasal 99,2% n= 125 | Exsudado nasofaríngeo/orofaríngeo 326 Exsudado nasal 244
Kit de Teste Rápido com Antígeno de SARS-CoV-2 | 6921807601037 | 62775707 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 95,06% n= 243 | 99,62% n= 265 | 508
| 6921807601020 | 24610453
Teste Rápido Ag Covid-19 | RT2951 | 24609862 | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,3% n= 111 | 100% n= 139 | 250
| RT2952 | 24609854
Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette | COVID19AGVC | 30459443 | SURESCREEN DIAGNOSTICS LTD | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n=161 | 216
COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | ICOV-502 | 54322251 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15-20 | 93,8% n= 32 | 100% n= 140 | 172
COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab) | ICIC‐525 | 36049166 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 90,4% n= 52 | 99,5% n= 200 | 252
INFLUENZA & COVID-19 AG COMBO RAPID TEST | GCFC-525a | 24595861 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 96,72% n= 61 | 99,22% n= 256 | 317
SARS-Cov-2 Ag teste rápido | VCD05-01-011 | 62703234 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co,lda | Uso profissional | Exsudado nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 95,65% n= 115 Exsudado nasal 95,45% n= 154 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo >99,99% n=276 Exsudado nasal >99,99% n= 431 | Exsudado orofaríngeo/nasofaríngeo 391 Exsudado nasal n= 585
| VCD05-01-012 | 62703242
| VCD05-01-013 | 62703250
| VCD05-01-01 | 62922408
| WELL22-16AG | 62988816
Wondfo SARS-CoV-2 Antigen test | W196 | 69186120 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 96,18% n= 497 | 99,72% n= 362 | 859
Covid-19 Antigen Rapid Test | INCP-ACO502 | 62706497 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99,0% n=102 | 145
Covid-19 and Influensa A+B Antigen Combo Rapid Test | ICIC-ACO525 | 62706500 | Acro Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,7% n= 43 | 99% n=102 | 145
Teste Rápido Coronavirus Ag (N) | SARS-COV-2019 Ag (N) | 62771850 | PANTEST, S.A. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10-20 | 95,0% n= 60 | 97,8% n=92 | 152
Teste Rápido Pesquisa Antigenio COVID-19 (zaragatoa) | GCCOV-502a | 30510562 | Healgen Scientific Limited Liability Company | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea ou zaragatoa nasal | N | 15 | Zaragatoa nasofaríngea 98,32% n=119 Zaragatoa nasal 97,25% n=109 | Zaragatoa nasofaríngea 99,60% n=746 Zaragatoa nasal 100% n=128 | Zaragatoa nasofaríngea 865 Zaragatoa nasal 237
Teste Rápido Covid 19 Ag (zaragatoa) | GCCOV-502a | 30471893 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo Exsudado nasal | N | 15 | Exsudado nasofaríngeo 98,32% n=119 Exsudado nasal 97,25% n=109 | Exsudado nasofaríngeo 99,60% n=746 Exsudado nasal 100% n=128 | Exsudado nasofaríngeo 865 Exsudado nasal 237
Besurence Antigénio da Covid-19 | 14000627 | 62702955 | Besurence GmbH | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 20 | 91.67% n= 59 | 98,37% n=246 | 305
QuickProfile ™ Cassete de teste de Antigénio da COVID-19 | 71110 | 62731246 | LumiQuick Diagnostics, Inc. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 93,7% n=127 | 98,8% n=86 | 213
COVID-19 TESTE RAPIDO ANTIGENIO | 100063-20P | 62750240 | PRIMA Lab SA | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=83 Esfregaço nasal 92,83% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=121 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 204 Esfregaço nasal 130
NADAL COVID-19 Ag + Influenza A/B | 243203N-20 | 62754904 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,6% (Ct 20-30) n=123 80,2% (Ct 20-37) n=187 | >99,9% (Ct 20-30) n=161 >99,9% (Ct 20-37) n=161 | 284 (Ct 20-30) 348 (Ct 20-37)
SGTi-flex COVID-19 Ag | CAGT025E0 | 62706705 | SUGENTECH, INC. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 20-30 | 91,57% n=83 | 99,0% n=100 | 183
Teste Rápido SARS CoV-2 Antigénio Amostra Nasofaríngea | C61RT1037 | 62759590 | Tody Laboratories Int. SRL (Roménia) | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15-20 | 90,4% n=52 | 99,5% n=200 | 252
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-11825 | 62761030 | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-20 | 97,1% n=34 | 99,6% n= 276 | 304
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | SWE-IND2120 | 62775642 | SWEDICINE AB | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,4% n=83 Esfregaço nasal 92,9% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo 99,0% n=191 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 274 Esfregaço nasal 130
Teste Rápido SARS-CoV-2+Flu A+B+RSV+Adeno Resp. | 7715053 | 62704249 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262
Teste Rápido SARS-CoV-2 | 7355052 | 62705130 | VITASSAY HEALTHCARE S.L.U. | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 10 | 92,9% n= 28 | 99,6% n=234 | 262
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFIA) | 62750364 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15-20 | 97,73% n= 220 | 99,51% n= 407 | 627
COVID-19 ANTIGEN DETECTION KIT | COVID-19-NG08 | 62788353 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo Expetoração | N | 15-30 | Exsudado nasofaríngeo 98% n= 247 Expetoração 97,3% n= 112 | Exsudado nasofaríngeo 99,1% n= 114 Expetoração 99,0% n= 97 | Exsudado nasofaríngeo 361 Expetoração 209
| 0500019761 | 63066823
Singclean COVID-19 Test Kit | Singclean | 62710028 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 98,56% n= 209 | 99,03% n=309 | 518
COVID-19 & Influenza A+B Ag Combo Rapid Test Cassette | SWE-IND2121 | 62925504 | SWEDICINE AB | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204
COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 46505059 | ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 20-30 | 95,7% n= 68 | 99,3% n=152 | 220
Teste Rápido Antigénio SARS-CoV-2 | H100G | 62776657 | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 95 % n=100 | 99,75% n=400 | 500
Atlas Medical COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | 8.66.01.0.0020 | 62790897 | Atlas Medical | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 10 | 92.4% n=53 | 99,1% n=227 | 280
Covid-19 Antigen - teste rápido | 1166-25 | 62916475 | affimedix,lnc | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | S | 15 | 93,7% n=127 | 98,8% n=86 | 213
SARS-CoV-2 N-Protein Antigen Rapid Test (Fluorescence lmmunochromatography) | LA-CoV-Ag | 58833331 | LOMINA SUPERBIO A.S. | Uso profissional | Exsudado orofaringeo | S | 15-25 | 90,37% n=187 | 97,10% n=517 | 704
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) | 41FK11 | 62960741 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15 | 98,1% n=104 | 99,8% n=404 | 508
Teste rápido SARS-Cov-2 Ag | VCD16-01-011 | 62916700 | VivaChek Biotech (Hangzhou) Co,lda | Uso profissional | Esfregaço nasal Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | 97,06 % n=102 | 100% n=431 | 533
STANDARD¿ F COVID-19 Ag FIA | F-NCOV-01G | 24609250 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | S | 15 | 93,7 % n=111 | 99,63% n=538 | 649
Kit de Teste Rápido de Antígeno de SARS-CoV-2 | LPM.1020 | 62972138 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço nasal | N | 15-20 | 92 % n=75 | 99,26% n=135 | 210
| LPM.1044 | 62972146
CerTest SARS-CoV-2 Ag test | SC820001PC | 62982389 | CERTEST BIOTEC S.L. | Uso profissional | Esfregaço nasofaringeo | N | 10 | 92,9 % n=28 | 99,6% n=234 | 262
Kit de deteção de Antigénios SARS-CoV-2 (Coloidal à base de ouro) | C8602C | 62932985 | Nanjing Vazyme Medical Technology Co., LTD. | Uso profissional | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos | N | 15 | 96,21% n=132 | 98,48% n=462 | 594
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | 12015553 | 62978730 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea e exsudado nasal | N | 15 | zaragatoa nasofaríngea 98, 32% n=119 exsudado nasal 97,25% n=109 | zaragatoa nasofaríngea 99, 60% n=746 exsudado nasal 100% n=128 | zaragatoa nasofaríngea 865 exsudado nasal 237
Screen Test Covid-19 AG | ICOV-502 | 62753886 | Screen Italia S.r.l. | Uso profissional | Esfregaço Nasofaríngeo | N | 15 | 96,4% n= 83 | 99,2% n= 121 | 204
Covid-19 Antigen Rapid Test (latex) | FLCOVA100 | 62753916 | Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd. | Uso profissional | Expetoração | N | 15 | 95% n=60 | 100% n=30 | 90
| FLCOVA200 | 62753924
OnSite COVID-19 Ag Rapid test | R0182C | 62982044 | CTK Biotech, Inc. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo | N | 15 | 92,3% n= 60 | 100% n= 375 | 435
EGENS | 105.170.0002 | 63017644 | Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd | Uso profissional | secreções nasofaríngea ou orofaríngea | N | 15 | 90,0% n= 120 | 99,8% n= 500 | 620
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) | nCov-500 | 62916505 | Atlas Link Technology Co,Ltd | Uso profissional | esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo | N | 20 | 97,6% n= 84 | 99,2% n= 279 | 363
Teste Rápido Antigénio COVID-19 | ICOV-502 | 36085189 | CITEST DIAGNOSTICS INC | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 93,4% n=106 | 99,4% n= 318 | 424
NADAL COVID-19 Ag plus | 243104N-20 | 63034050 | nal von minden GmbH | Uso profissional | Amostra nasal,nasofaringea ou orofaringea | N | 15 | esfregaço nasal 97,09% n=172 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 96,12% n=206 | esfregaço nasal >99,99% n= 431 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo >99,99% n=552 | esfregaço nasal 603 esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 758
Antigénios do SARS-CoV-2Teste Rápido de | Teste Rápido de Antígenos do SARS-CoV-2 | 62707191 | Weifang Kanghua Biotech | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 90,91% n=33 | 99,02% n= 102 | 135
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | L031-11815 | 63049465 | Acon Laboratories, Inc. | Uso profissional | Zaragatoa nasal e nasofaríngea | N | 15-30 | 97,1% n=170 | 99,5% n= 435 | 605
Kit de Teste Rápido de Antigénio COVID-19 | CG01Ag-25 | 63056224 | Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaço da garganta, esfregaço nasal, esfregaço nasofaríngeo | N | 20-30 | 95,05% n=101 | 99,55% n= 220 | 321
WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold) | WJ-2950 | 63007533 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Uso profissional | exsudado orofaríngeo ou nasofaríngeo | N | 20 | 97,5% (Europa) n=119 96.1% (Total) n=180 | 97,8% (Europa) n=362 99,1% (Total) n=1045 | n= 481 (Europa) n= 1225 (Total)
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | SW40006 | 30487714 | Biosynex Swiss SA | Uso profissional | esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 15 | esfregaço nasofaríngeo 96% n= 103 esfregaço nasal 97,2% n=109 | esfregaço nasofaríngeo 100% n= 145 esfregaço nasal 100% n= 140 | esfregaço nasofaríngeo 248 esfregaço nasal 249
COVID-19 Ag plus Test | 243104D-20 | 62973100 | nal von minden GmbH | Uso profissional | esfregaço nasal, da nasofaringe ou da orofaringe | N | 15 | Esfregaço nasal 97,09% n= 172 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo 96,12% n= 206 | Esfregaço nasal >99,99% n= 431 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo >99,99% n= 552 | Esfregaço nasal 603 Esfregaço nasofaríngeo e orofaríngeo n= 758
FIATEST COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasopharyngeal Swab) | FI-NCP-502 | 63226456 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Amostra nasofarÍngea | S | 10 | 95,6% n=45 | 98,4% n=61 | 106
Teste rápido SARS-CoV-2/Gripe A/Gripe B Ag | VLD01-03-13-011 | 63031876 | VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Uso profissional | zaragatoa nasal, zaragatoa orofaríngea ou zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 97,06% n= 102 | 99,68% n=631 | 733
Covid-19 Antigen detection kit ( Colloidal Gold) | LCV03 | 54835208 | Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd. | Uso profissional | Amostras de zaragatoas nasofaríngeas, orofaríngeas e nasais | N | 10-15 | amostra orofaríngea 96,41% n= 223 amostra nasofaríngea 96,86% n=223 amostra nasal 95,96% n= 223 | amostra orofaríngea 99,47% n= 190 amostra nasofaríngea 99,47% n=190 amostra nasal 99,47% n= 190 | amostra orofaríngea 413 amostra nasofaríngea 413 amostra nasal 413
| LCV05 | 65766490
KIT DE TESTE RÁPIDO DE ANTIGÉNIOS CG2925 (25) | CG2925 | 65932536 | Lepu Medical Technology (Beijing) Co. | Uso profissional | Zaragatoas nasais e zaragatoas nasofaríngeas | N | 15-20 | 95,06% n=243 | 99,62% n=265 | 508
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal | 9901-NCOV-03G | 63131587 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-30 | 90.6 % (Ct ≤ 30) n= 32 | 98,6 % n=138 | 170
SARS-CoV-2 antigen test kit | SC0201 | 62920510 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado Nasofaríngeo 97,03% n=132 Exsudado Orofaríngeo 96,32% n=132 | Exsudado Nasofaríngeo 99,39% n=168 Exsudado Orofaríngeo 99,42% n=176 | Exsudado Nasofaríngeo 300 Exsudado Orofaríngeo 308
SARS-CoV-2 antigen test kit + control | SC0202 | 63033704 | Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec.Co., Ltd. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaríngeo | N | 15 | Exsudado Nasofaríngeo 97,03% n=132 Exsudado Orofaríngeo 96,32% n=132 | Exsudado Nasofaríngeo 99,39% n=168 Exsudado Orofaríngeo 99,42% n=176 | Exsudado Nasofaríngeo 300 Exsudado Orofaríngeo 308
Teste COVID-19 Antigénio | 16696722 | 65930223 | Fujifilm Corporation | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas | N | 10 | 100,0% (Ct<26) n=24 91,2% (Ct<28) n=34 85,0% (Ct<30) n=40 | 100 % n=63 | n= 87 (Ct<26) n=97 (Ct<28) n=103 (Ct<30)
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test | ITP16010-TC25 | 63052709 | InTec Products, Inc. | Uso profissional | Amostra nasofaríngea | N | 15-20 | 93,1% n=101 | 100% n=299 | 400
| ITP16010-TC1 | 69735190
EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | EBS 1020 | 65931947 | Eurobio Scientific | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas | N | 10 | 95,7% n=115 | 99,1% n=211 | 326
COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette | 65973410 | Hangzhou Clongene Biotech Co | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea, zaragatoa orofaríngea e zaragatoa nasal | N | 15 | Amostra nasofaríngea 98% (CT ≤33) n=148 92 % (CT≤37) n=175 Amostra nasal 97,1% (CT ≤33) n=136 91,4% (CT≤37) n=152 | Amostra nasofaríngea 99,7% n=595 Amostra nasal 99,4% n=465 | Amostra nasofaríngea n=743 (CT ≤33 ) n=770 (CT ≤37) Amostra nasal n=601(CT ≤33 ) n=617 (CT ≤37)
Teste Rápido de Antígeno COVID-19 (Ouro Coloidal) | COV-201 | 63052580 | HANGZHOU LYSUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | Uso profissional | Esfregaços orofaríngeos e esfregaços nasofaríngeos | N | 10 | 96,29% n=81 | 100% n=123 | 204
Testes rápidos para a determinação de 2019-nCoV Antigénio | RADCOV4 | 67415059 | AMS U.K (NI) Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasofaríngea | N | 15 | 96,4% n=83 | 99,2% n=121 | 204
| RADCOV4-2T | 70459193
| RADCOV4-5T | 70459207
COVID-19 TESTE RAPIDO ANTIGENIO | 100063-1P | 67405460 | PRIMA Lab SA | Uso profissional | Esfregaço nasofaríngeo Esfregaço nasal | N | 15 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=83 Esfregaço nasal 92,83% n=70 | Esfregaço nasofaríngeo 96,5% n=121 Esfregaço nasal >99,9% n=60 | Esfregaço nasofaríngeo 204 Esfregaço nasal 130
Singclean COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | 1 test/box | 67413447 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasal | N | 15 | 98,56 % n= 209 | 99,03 % n= 309 | 518
Conjunto de Teste Rápido COVID-19 por zaragatoa nasal | COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) | 67485464 | Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | Uso profissional | Esxudado nasal | N | 15 | 98,56 % n= 209 | 99,03 % n= 309 | 518
Teste Rápido de Deteção de Antigénio do SARS-CoV-2 | L031-11815 | 69361363 | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | Uso profissional | zaragatoa nasal e nasofaríngea | N | 15-30 | Zaragatoa nasal 97,1% n=435 Zaragatoa nasofaríngea 97,6% n=176 | Zaragatoa nasal 99,5% n=170 Zaragatoa nasofaríngea 99,4% n=123 | Zaragatoa nasal n=605 Zaragatoa nasofaríngea n=299
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) | GCCOV-502a-NN | 69736294 | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO, LTD | Uso profissional | zaragatoas nasofaríngeas ou nasais | N | 15-20 | Zaragatoa Nasofaríngea 98,32% n=119 Zaragatoa Nasal 97,25% n=109 | Zaragatoa Nasofaríngea 99,60% n=746 Zaragatoa Nasal 100% n=128 | Zaragatoa Nasofaríngea 865 Zaragatoa Nasal 237
PCL COVID19 Ag Gold | COV04S | 62971956 | PCL, Inc. | Uso profissional | Espécimes nasofaríngeos ou nasais | N | 10 | Espécimes nasofaríngeos 91,67% n=120 Espécimes nasais 90 % n=120 | Espécimes nasofaríngeos 100% n=200 Espécimes nasais 100% n=200 | Espécimes nasofaríngeos 320 Espécimes nasais 320
| COV04S-50T/kit | 70466220
| COV04S-5T/kit | 70466238
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | 52026094 | 67453007 | Genrui Biotech Inc. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 91,15% n=113 | 99,02% n=102 | 215
| 52104097 | 67453015
| 52112086 | 67453023
Standard Q Covid-19 Ag | 09COV31D | 63082802 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15 | 90.6 % (Ct ≤ 30) n= 41 | 98,6 % n=138 | 179
Norman Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) | Norman Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) | 67775667 | Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 20-30 | 93,02% n=172 | 99,23% n=260 | 432
Teste Rápido Antígeno Covid-19 | TG-1416 | 67477852 | Beijing Tigsun Diagnostics Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaços nasais | N | 15-20 | 97,89% n=190 | 99,39% n=326 | 516
SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST | LX-401301 | 67396100 | LABNOVATION TECHNOLOGIES INC. | Uso profissional | Amostras de esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos | N | 15-20 | 97.2% n=250 | 98,4% n=550 | 800
reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test | COVG10C | 70411913 | Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaço nasal ou nasofaríngeo | N | 10-20 | Esfregaço Nasal 97,52% n=161 Esfregaço Nasofaríngeo 98,14% n=161 | Esfregaço Nasal 99,13% n=230 Esfregaço Nasofaríngeo 99,13% n=230 | Esfregaço Nasal 391 Esfregaço Nasofaríngeo 391
| COVG10S | 70411921
| COVG10X | 70411930
STANDARD Q COVID-19 Ag Nasal Test | Q-NCOV-04C | 69761035 | SD Biosensor Inc | Uso profissional | Exsudado nasal | N | 15-30 | 90,6 % (Ct ≤ 30) n= 32 | 98,6 % n=138 | 170
Kit de teste antigénio SARS-CoV-2 | SF24001 | 69686254 | Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoas nasofaríngeas ou orofaríngeas | N | 15-30 | 92,68% n= 164 | 99,13% n= 686 | 850
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | 1N40C5-2 | 67405045 | Xiamen Boson Biotech Co., Ltd | Uso profissional | Esfregaços nasais, esfregaços nasofaríngeos ou esfregaços orofaríngeos | N | 15-20 | Esfregaço nasal 96,19% n= 105 Esfregaço nasofaríngeo 96,08% n=102 Esfregaço orofaríngeo 96,23% n= 106 | Esfregaço nasal 99,20% n= 125 Esfregaço nasofaríngeo 99,14% n=464 Esfregaço orofaríngeo 99,20% n= 125 | Esfregaço nasal n=230 Esfregaço nasofaríngeo n=566 Esfregaço orofaríngeo n=231
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | W634P0008 | 67405240 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15-20 | 97,83% n=138 | 99,08% n=218 | 356
Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) | W634P0001 | 69186111 | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | Uso profissional | Zaragatoa nasal | N | 15-20 | 97,83% n=138 | 99,08% n=218 | 356
COVID-19 Ag Respi-Strip | C-1123 | 70523959 | CORIS BIOCONCEPT | Uso profissional | Secreções nasofaríngeas | N | 30 | 91,2% n=34 | 99,4% n=155 | 189
SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test kit(Colloidal Gold) | LFA0401-25N | 70488274 | Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd. | Uso profissional | Esfregaços nasofaríngeos e orofaríngeos | N | 10~15 | Ct≤30 96,26% n= 107 Ct≤36 87,03% n= 185 | 99,12% n=228 | 335 (Ct≤30) 413 (Ct≤36)